开始使用

- 在使用仪器之前，请仔细阅读本手册，确保完全熟悉仪器的操作

- 在使用仪器时，请遵守手册内的安全指令，否则有可能造成一系列的问题

- 未经我公司允许，不得对手册内容进行修改、添加

- 如果您发现手册内的错误或其他问题，请及时与我们联系

软件安装

使用随仪器附带的光盘安装操作软件，请按照安装程序提示一步步完成安装

软件卸载

在控制面板的添加/删除程序面板内卸载软件

运行软件

通过点击如下图标运行软件

软件初始界面如下图

软件运行后，会自动搜索连接到计算机上的仪器，如果在运行软件时没有连接仪器，软件将显示为Disconnect状态，如果要连接仪器，需要使用Communication Setup功能

如果您的计算机有多个串口，那么自动连接需要的时间要长一些

如果设定的超时时间较长，也会增加自动连接的时间

当软件与仪器进行通讯的时候，不要断开连接电缆，这样会导致软件工作不稳定

操作流程

- 按照手册要求，连接好仪器及供电设备。

- 启动计算机，打开数据转换器电源，此时仪器探头开始工作。

- 启动软件，将会自动搜索USB串口（或手动选择相应的串口）后在数据栏显示观测数据。

- 手动选择步骤：进入 连接选项—串口设置，点击  或者指定相应串口即可。

- 在Options设置选项中可选择文件保存路径、格式、所测水域密度等。（海洋1.0250，河川1.0125淡水1.0000）

- 开始观测时，取下PH与DO探头上的保护套放入水中，首先进行深度零点的校准，将传感器下放到探头刚没入水的位置（或者观测所需指定为零点的深度）停留片刻，点击标零即可完成。

- 观测时点击，即开始记录数据，直接生成文件保存至指定路径，观测过程中可点击，可对需要深度或者时间点所测数据加以标记，生成文件中数据后面会标有序号，结束记录数据点击即可。

- 观测结束后，将各个探头用清水冲净套上保护套。所测数据可通过本软件进行阅览、转换格式等。

注意：盐度探头如有附着物可用专用清洁刷清理；PH探头十分脆弱，不能长时间暴露于空气中，保护套内应有保护液将其完全浸泡，如保护液不足需及时添加；溶解氧探头前端严禁坚硬物质触碰，如指甲、刷子等。具体细则详见使用手册。

下图说明软件窗口各部分的功能

通讯状态 --- 显示软件与仪器之间的连接状态

菜单栏 --- 提供各种功能操作按键

数据显示 --- 显示测量的各种参数

绘图和数据显示 --- 显示深度剖面图、时间序列图和数据列表

数据状态 --- 显示当前选中的参数状态

通讯状态

可显示的通讯状态如下

Disconnect --- 仪器没有连接

Standby --- 监视器就绪，准备测量

Monitor --- 开始测量，参数窗口和数据曲线窗口开始显示

Recording --- 保存数据文件，保存过程中不能退出软件

File --- 打开已保存的文件

菜单栏

Main Menu --- 包含软件的基本操作功能，可与子菜单进行切换

Measurement Menu --- 对测量参数进行设置

Graph menu --- 管理数据绘图的各项功能设置

主菜单Main Menu

通讯设置

Comm. Setup --- 串口设定

Auto --- 搜索连接到计算机上的仪器

Comm port --- 选择使用的串口，点击Update刷新可用串口列表

Baud rate --- 固定为38400 bps

Time out --- 设定通讯超时时间（秒）

Test --- 根据当前设定进行通讯测试

Interval --- 设定间隔时间

OK --- 保存当前设定，关闭窗口

Close --- 关闭窗口，不保存对参数进行的修改

设定的间隔时间可能会因为计算机的处理能力而不被接受，在这种情况下，数据状态栏会有红色警告显示，这就需要把间隔时间改小一些

连接/断开仪器

打开文件

软件设置

Parameter --- 打开参数设置窗口，对每个传感器的参数进行设置

Coefficient --- 打开标定系数窗口，显示仪器内部使用的标定系数

Format --- 打开数据格式窗口设定数据显示的小数位数

Parameter设置窗口

Cofficient设置窗口

Save --- 输出标定系数文件

标定系数文件只能输出，不能输入，只能查看标定系数，无法修改

Format设置窗口

Initialize --- 恢复初始设置

参数的修改是暂时的，不能保存。当打开的文件是物理数值文件时，不能使用该功能。

校准功能

可以使用软件对PH和溶解氧传感器进行校准

- PH校准

首先把校准用容器装满蒸馏水，然后把PH传感器浸入容器来清洗传感器，之后把蒸馏水倒掉，在容器内装入PH值为7或9的标准溶液，把PH传感器浸入容器进行再次清洗，倒掉标准溶液，再次向容器内注入新的标准溶液，之后把PH传感器浸入容器，等待约2分钟。

在软件内选择校准功能里的PH校准标签

如下图，选择需要使用的两种标准PH值溶液，点击Start按钮

在新打开的Get value窗口内点击Start按钮开始数据采集

观察仪器测量的PH数值，直到它稳定不变，之后点击Fix按钮锁定该数值，Fix按钮可以重复使用，如果一次没有将稳定数值锁定，可重复操作。当锁定了稳定数值后，勾选Manual set选项，然后手动输入标准溶液的PH值

按照相同的程序进行另一个标准点的校准

完成后点击Next按钮打开Completed窗口，使用Load the setup按钮就可以把新的校准系数写入仪器内部。

- 溶解氧传感器校准

溶解氧传感器校准采用零点和100%饱和点的两点式校准方法，使用专用的容器装入半桶水，用充氧泵制备100%饱和度的溶液，之后把传感器浸入水中。

运行软件，进入溶解氧校准窗口。选择需要校准的点（零点和100%），然后输入实际的气压值，点击Start按钮开始校准程序。如果要恢复默认的校准系数，点击Default按钮

气压的默认值为1013.25hPa

在新打开的Get value窗口内，点击Start按钮开始采集数据

保持传感器浸入标准溶液内，直到读数稳定。然后点击Fix按钮锁定该数值，Fix按钮可以重复使用，如果一次没有将稳定数值锁定，可重复操作。

溶解氧零点 ---- 可以将传感器置入氮气内或是浸入亚硫酸钠溶液内（25克/500ml），注意传感器的测量窗口上不要沾上亚硫酸钠，会导致数据错误。在零点校准后，需要用水清洗传感器。

溶解氧饱和点 --- 使用随仪器附带的充氧泵，给专用容器内的500ml自来水充氧，制作饱和溶氧溶液（需要20~30分钟）

当完成上述步骤后，点击Next按钮进入Complete窗口，使用Load the setup按钮就可以把新的校准系数写入仪器内部。

Option设置

File Setting --- 与文件相关的参数设定

Version --- 显示软件版本信息

Log --- 打开信息记录窗口

Output Folder ---- 指定数据存储的路径

Specify file name at every deployment --- 选中该选项后，每次记录数据前都会弹出该窗口，要求用户设定文件名等信息

Number of data to be split on recording --- 软件根据指定的数据量来保存数据文件

Add N-value following to physical value --- 在物理数据后添加原始数据

Compose Physical and Raw files at a time --- 在记录数据时，分别同时保存物理数值和原始数值两个文件

Delimiter --- 指定数据间隔的符号

Displaying unit for DO post processing --- 选择溶解氧数据的单位

测量菜单 Measurement Menu

使用测量菜单的功能来采集数据，功能按钮显示文字如下图变化

Mark按钮只在数据记录的时候才可以使用，用于在感兴趣的数据上做标记。测量菜单在Disconnect、Standby和File模式下不可使用。

绘图菜单 Graph Menu

使用绘图菜单可以清除绘图或是设定图像的各种参数

Graph Clear ---- 清除当前显示的深度剖面绘图和时间序列绘图，当进入File模式后，该按钮变为Graph Save，用于保存图像

Color Setup ---- 设定数据曲线和窗口的颜色

Graph Setup ---- 修改数据曲线显示参数

参数显示 Displaying items

数据绘图 Graph Data list

深度剖面数据曲线

时间序列数据曲线

数据列表

数据状态显示

软件主窗口底部的状态栏显示串口号、采样间隔、仪器型号、序列号和时间日期等信息

零点补偿 Zero Point Compensation

在每次测量之前都需要进行零点补偿，点击Measurement Menu菜单内的Zero Point按钮打开零点补偿功能窗口，把压力传感器贴近水面，等待读数稳定后，点击Zero Point Set按钮，之后就可以开始测量了。

# Text boxes

连接仪器

断开仪器连接

打开原始数据文件或物理数据文件

把原始数据文件转换为物理数据文件

打开数据存储文件夹

返回上一级菜单

校准用容器